УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Зам. генерального директора

ГП «ВНИИФТРИ»

_________ Д.Р. Васильев

«___» ____________2001г.

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ

«ЗАМЕР-1»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ПСМК 00.002 МП

# СОГЛАСОВАНО

# Директор ООО «Измерительная техника»

# _______________ А.Н. Захаров

# «__» ______________     2001 г.

# 2001

1 Введение

1.1 Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок термометра цифрового «Замер-1» (далее – термометр).
              Термометр  состоит из первичного термопреобразователя (ПТ) и блока электронного измерительного преобразователя (ИП), и  предназначен для измерений температуры различных неагрессивных сред, в диапазоне  температур от 0˚С до 100˚С, единица последней декады цифрового табло 0,10С., посредством погружения ПТ в среду.

1.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры термометром, в рабочих условиях применения, не должен превышать  0,5 0С,

1.3 Межповерочный интервал – 1 год.

##### 2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки  термометра должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Обязательность проведения операций при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| - Внешний осмотр | 7.1 | да | да |
| - Опробование | 7.2 | да | да |
| - Определение основной абсолютной погрешности измерения температуры | 7.3 | да | да |

##### 3  Средства поверки

3.1 При проведении поверки термометра должны применяться следующие средства и материалы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование и тип | Номер пункта М.П. | Обозначение документа | Предел измерений | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мера электричес-кого сопротивления Р3030 | 7.3 | ТУ25-04.4078-72 | 100 Ом, 10 Ом | Кл.0.002 |
| - Термометр сопроти-вления платиновый эталонный ПТС-10, 2-го (3-го) разр. | 7.3, | ТУ 50.741-89 | Минус 30… ….150 оС |  0,05 оС (0,1 оС) |
| - Жидкостной термостат U15С с блоком сравнения | 7.3 | ТГЛ 32386 | От 0 оС до + 120 оС | Нестабильность  0,02 оС |
| - Барометр | 7.1- 7.3 | СР-2 | 106,7 кПа |  0,5 кПа |
| - Компаратор напряжений Р3003 | 7.3 | ТУ25-04.43771-79 |  | Кл. 0,0005 |
| - Источник питания постоянного тока Б5-44А | 7.3 | ТУ 3.233.220 | Максимальное напряжение 49,9 В |  0,5 % |
| - Термометр ТЛ-18 | 7.1-7.3 | ГОСТ28498-90 | от 0 до 50 оС |  0,2 оС |
| - Сосуд Дьюара с водо-ледяной смесью | 7.3 |  | 0 °С |  |
| - Спирт этиловый | 7.3 | ГОСТ 18300-87 |  |  |

3.2 При поверке допускается применять другие средства поверки. не уступающие по техническим и метрологическим  характеристикам средствам, указанным в п  3.1.

3.3 Все средства и оборудование, используемые при поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке и быть аттестованы.

### 4 Требования безопасности

4.1 При подготовке и проведении поверки необходимо соблюдать требования 
ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Гостехнадзором.

4.2 Требования безопасности при проверке прочности изоляции и определении   ее  сопротивления - в соответствии с ГОСТ 12997-84 и ГОСТ 12.3.019-80.
            4.3  При проведении поверки необходимо также соблюдать меры безопасности, изложенные в НТД на поверяемый прибор и средства поверки.
            4.4 При работе с термометром запрещается прикасаться к поверхности ПТ, имеющим температуру выше 50  ºС;
            4.5  При проведении поверки средства поверки надежно соединяют с нулевой шиной сети. Сопротивление заземления не должно превышать  0,1 Ом.

###### 5  Условия поверки

5.1  При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, С                                 205;

- относительная влажность окружающего воздуха, %        от 30 до 80;

- атмосферное давление, кПа                                          от 84 до 106,7;

- номинальное напряжение питания, В                                 220  5;

- отсутствие внешних электрических и магнитных полей;

- отсутствие вибрации;

- рабочее положение - произвольное.

5.2 Операции, производимые со средствами поверки и с поверяемыми приборами должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации.

- 6 Подготовка к поверке

6.1 Средства поверки и вспомогательное оборудование , применяемые при поверке, должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

7 Проведение поверки

- 7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

а) на корпусе ИП (в батарейном отсеке) должен быть указан заводской  номер, соответствующий указанному в паспорте данного прибора; должно быть установлено наличие пломбы, маркировки в виде товарного знака, пределов измерения и символа «°С»;
                    б) прибор не должен иметь механических повреждений и дефектов, влияющих на его работоспособность и метрологические характеристики;

в) термометр должен быть снабжен батареей питания;

г) рабочая поверхность корпуса ПТ должна быть гладкой, ровной, без видимых бугров,  вмятин и следов коррозии.

7.1.2 В комплект эксплуатационной документации должны входить паспорт термометра  с отметкой ОТК и свидетельство о предыдущей поверке (при периодической поверке).

7.2 Опробование  
                7.2.1 Опробование термометра заключается в проверке его работоспособности. Опробование проводится путем запуска термометра. Для этого его включают перемещением переключателя, находящимся на передней панели, в положение с красной точкой, при этом на цифровом табло должны появиться три цифры и запятая.

7.3 Определение основной абсолютной погрешности  измерения температуры 
               7.3.1 Основная абсолютная погрешность  измерения температуры определяется непосредственным сличением с эталонным термометром в термостатирующих устройствах.

Определение основной абсолютной погрешности  измерения температуры проводится в следующих пяти температурных точках: 0 ˚С, 25˚С, 50˚С, 75˚С, 100 ˚С

7.3.2 Нулевую точку для поверяемого термометра определяют в нулевом термостате, остальные точки проверяются в масляном термостате.

- 7.3.3 При проведением проверки проделать следующие операции. 
            1) поместить ПТ поверяемого термометра и эталонный термометр в блок сравнения термостата; для поверяемого термометра глубина погружения в среду должна быть на всю длину корпуса ПТ, а для эталонного в соответствии с его ЭД;
            2) установить в термостате температуру, соответствующую одному из значений по          п 7.3.1; операции проводить в соответствии с эксплуатационной документацией на термостат;
            3) выдержать ПТ  и термометр сопротивления ПТС-10  при этой температуре в течение 15 минут; скорость изменения температуры в термостате должна быть не более 0,1˚С за 10 мин;

4) измерить температуру в термостате поверяемым термометром ( Тi)  и эталонным термометром (То);

- 5) повторить измерения трижды с интервалом 1 мин;

- 6) рассчитать разность показаний ΔТ =То – Тi  для каждого измерения и определить  
           7) среднее арифметическое ΔТср для трех измерений.

- Проделать операции 2)-6) для других значений температур по п.7.3.1.

7.3.4 Максимальное из полученных значений ΔТср не должно превышать 0,45 ˚С

8 Оформление результатов поверки.

8.1 При положительных результатах поверки данные поверки   термометра цифрового «Замер-1» в таблицу А1 Приложения А.

8.2 Положительные результаты первичной и периодической поверки органами Государственной метрологической службы или другими уполномоченными организациями,имеющими право поверки приборов оформляются выдачей свидетельства о поверке термометра, в соответствии с ПР 50.2.006.-94. На свидетельство наносится оттиск поверительного клейма, в соответствии с ПР 50.2.007-94 или печати поверяющей организации.

8.3 В случае отрицательных результатов поверки, термометр не допускается к применению, в соответствии с ПР 50.2.006-94 оттиск поверительного клейма гасится, «Свидетельство о поверке» аннулируется, владельцу выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации.

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Результаты поверки термометра цифрового «Замер-1»

- Таблица А.1

| Дата Поверки | «Замер-1» №_____ |  |  | Результат поверки (годен, не годен) | Должность, фамилия представителя поверочного органа | Подпись и клеймо представителя поверочного органа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показания эталонного термометра | Показания поверяемого термометра | Максимальное значение ΔТср, ˚С |  |  |  |