ООО «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

ТЕРМОМЕТР ЦИФРОВОЙ

ЗАМЕР-1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПСМК 00.002 РЭ

2001

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение………………………………………………………………… 3

2. Назначение и области применения...............................................3

3. Технические характеристики..........................................................3

- Комплектность...............................................................................5

- Устройство и принцип работы изделия........................................5

- Маркировка и пломбирование......................................................5

- Указание мер безопасности..........................................................6

- Подготовка к работе и порядок работы........................................6

- Указания по эксплуатации.............................................................7

- Техническое обслуживание...........................................................7

- Возможные неисправности и способы их устранения  ...............8

- Правила хранения и транспортирования..................…................8

- Указания по поверке.......................................................................9

- Свидетельство о приемке ……………..........................................10

- Свидетельство о упаковке ……………………………..……………10

- Гарантии изготовителя.................................................................10

- Сведения о рекламациях..............................................................11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1  Настоящий  документ  предназначен  для  ознакомления  персонала,  осуществляющего  наладку  и эксплуатацию малогабаритных термометра цифрового  «ЗАМЕР-1» ( далее - термометр), состоящего из первичного термопреобразователя (ПТ) и блока измерительного преобразователя (ИП).

2  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Термометр предназначен для точных измерений температуры различных  неагрессивных сред в диапазоне  температур от 0 до 100 0С, посредством погружения  ПТ в измеряемую среду.

2.2 Термометр предназначен для общепромышленного применения. Основная область применения термометра - пищевая промышленность. Он может использоваться в лабораториях  научно-исследовательских учреждений, заводов,  инспекционных  служб для измерения температуры пищевой продукции при ее изготовлении, хранении и реализации.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Диапазон измеряемых температур, С                              0.....100.(допускаемый диапазон измеряемых температур  минус 30…..плюс 120С  без регламентирования метрологических характеристик)

3.2 Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения в рабочих условиях применения в диапазоне от 0  до 100С, С                           +/- 0,5.

3.3Термометр сохраняет работоспособность в следующих условиях применения:

- температура окружающего воздуха, 0С                                      5… 40;

- - верхнее значение относительной влажности при 30 0С, %             95;

- атмосферное давление, кПА (мм. рт. ст)               84…106 (630…800);

3.4 Разрешающая способность, С                         0,1.

3.4.1 Питание термометра автономное от встроенной батареи типа«Кро-
на» с напряжением питания от 7,7 до 9,0 В. В термометре предусмотрено ав-томатическое отключение источника питания при достижении им напряжения ниже 7,7 В.

3.5  Максимальный ток, потребляемый  термометром  при номинальном напряжении источника постоянного тока 9 В, не должен превышать 2 мА.

3.6 Время установления  рабочего  режима  не более 1 мин.

3.7 Показатель тепловой инерции  ПТ:
           -  при измерениях в жидкой среде, не более 20 с;
           -  при измерениях в газообразной среде, не более 40 с.

3.8 Термометр устойчив и прочен к  воздействию  температур от  5  до   40 С и устойчив и прочен к  воздействию  влажности  95% при температуре 
30 С ( группа исполнения В3 по ГОСТ 12997).

3.9 ПТ термометра прочен к  воздействию температуры от минус 30 до 
120 0С.

3.10 Приборы в транспортной таре обладают прочностью к следующим механическим нагрузкам:

- воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту  80, средним квадратическим  значением  ускорения  30 м/с² и продолжительностью воздействия 1 час;

- ударам при свободном падении с высоты 100 мм.

3.11 Приборы в транспортной таре обладают прочностью к  воздействию:

-температуры от минус 25 до 55 С;

-воздушной среды с относительной влажности (953)% при 35 С.
           3.12 Средняя наработка на отказ не менее 2500 ч.
           3.13 Среднее время восстановления Тв работоспособного состояния термометра не более 4 ч.
            3.14 Средний срок службы термометра не менее 3 лет.
            3.15 Габаритные размеры ИП, не более, мм                    110х60х20
            3.16 Масса ИП, не более, кг                                                0,125
            3.17 Габаритные размеры ПТ:
           -диаметр, не более, мм                                                        4 ± 0,2;

-длина, не более, мм                                                            120 … 150.
             3.18 Длина кабеля, не более, мм                                      1000
             3.19 Тип датчика полупроводниковый элемент- диод

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

4.1.Комплект поставки соответствует таблице 1.

Таблица 1

| N | Наименование | Количество, шт. | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометр цифровой «ЗАМЕР-1» | 1 | ПСМК 00.002 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 | ПСМК 00.002 РЭ |
| 3 | Картонная коробка | 1 | ПСМК 00.004 |
| 4 | Батарея питания “КОРУНД” | 1 |  |
| 5 | Методика поверки | 1 | ПСМК 00.002 МП |
| 6 | Свидетельство о поверке | 1 |  |

5.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

  - Термометр цифровой состоит из первичного термопреобразователя  (ПТ) и измерительного преобразователя (ИП)

  - В качестве ПТ используется  полупроводниковый элемент - диод, напряжение на котором зависит от температуры анализируемой среды. Элемент помещается в корпус из нержавеющей трубки, герметичный относительно внешней среды.

  - ИП выполнен в корпусе из пластмассы. На лицевой панели находятся цифровое жидкокристаллическое табло и выключатель для включения и выключения питания. На оборотной стороне измерительного преобразователя расположен отсек для батареи питания.

6.МАРКИРОВКА  И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1.На термометр должны быть нанесены:

-условное обозначение термометра «Замер-1»;

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя «ООО «Измерительная техника»;

-заводской порядковый номер ;

-год изготовления;

-изображение знака Государственного реестра.

6.2.Термометр, принятый ОТК и подготовленный к упаковке, пломбируется путем мастичной пломбы в углубление винта, крепящего заднюю панель измерительного преобразователя

7.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1.К работе с термометром допускаются  персонал, изучившие данный паспорт и руководство  по эксплуатации.

7.2 Безопасность эксплуатации термометров обеспечивается их конструкцией.
      7.3 При работе с термометром  запрещается прикасаться к поверхности ПТ, имеющей температуру выше 50 ºС.

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Распаковать прибор. Произвести внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

а) термометр должен быть укомплектован в соответствии с р.4 настоящего документа;
       б) заводской номер на ИП должен соответствовать указанному в паспорте;

в) мастичная пломба на задней панели ИП не должна быть повреждена;

г) прибор не должен иметь механических повреждений, при которых его эксплуатация недопустима.

8.2 При необходимости, подключить батарею типа “КОРУНД” к разъему питания с соблюдением полярности, вставить батарею в батарейный отсек ИП.
       8.3 Включить питание, переместив переключатель на передней панели в положение с красной точкой, на цифровом табло должны появиться цифры показывающие текущую температуру.

Погрузить ПТ в измеряемую  среду, на 10 см, информация о температуре считывается после стабилизации показаний индикатора через 20-40 сек.

По окончании работы извлечь ПТ из измеряемой  среды и выключить термометр.

9.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Термометр должен эксплуатироваться в закрытых  помещениях при следующих условиях :

- температура окружающей среды, ºС -                                  5…40;

- относительная влажность  при температуре 30 ºС и более низких температурах без конденсации влаги, %  -                                                 95;

- атмосферное давление, кПа  -                                          86…106.7.

9.2 Окружающая среда не должна содержать солевых туманов,  токопроводящей  пыли, агрессивных  газов или паров, разрушающих металл и изоляцию.
      9.3 Не рекомендуется перекручивать соединительный кабель, запрещается изгибать арматуру ПТ.

9.4 Запрещается  нагревать  ( охлаждать)  ПТ выше (ниже) температуры, указанной в р. 3 (п 3.9).

9.5 В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять пригодность батареи питания. При снижении напряжения батареи ниже допустимого значения  (7,7 В) гаснет цифровое табло. При повторном включении термометра цифровое табло снова начинает функционировать и примерно через 3-4 с гаснет снова. В этом случае необходимо произвести замену батареи питания следующим образом: на обратной стороне измерительного преобразователя открутить винт крепящий крышку батарейного отсека , отсоединить батарею питания от клеммной колодки , вынуть батарею, вставить на ее место новую, подсоединить к клеммной колодке и закрепить винтом крышку батарейного отсека.

9.6 В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять отсутствие в батарейном отсеке подтеков от батарей. В случае их обнаружения заменить батарею, предварительно тщательно удалив следы коррозии и подтеков.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 В процессе эксплуатации необходимо производить проверку комплектности термометра, крепления органов управления , плавности их действия и четкости фиксации, состояния лакокрасочных покрытий, исправно-

сти кабеля, проверку крепления резьбовых соединений, отсутствия сколов и трещин на измерительном блоке и принимать меры по защите коррозирующих мест.

10.2 Рекомендуется регулярно в процессе эксплуатации очищать ПТ. При легком загрязнении -промывать дистиллированной водой, а при остатках жировых загрязнений в процессе длительной работы промывать последовательно этанолом и дистиллированной водой

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 Перечень наиболее распространенных неисправностей, причин и методов их устранения приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование неисправности | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включенном питании измеритель-ного блока не загора-ется цифровое табло | Отсутствует контакт в месте подключения батареи. Неисправность батареи питания | Проверить и обеспечить надежный контакт. Заменить батарею питания |
| 2. После включения питания цифровое табло гаснет примерно через 3 сек | Напряжение на батарее питания ниже 7,7 В | Заменить батарею питания |
| 3. При включенном питании измеритель-ного блока на цифро-вом табло цифры -165 | Обрыв кабеля ПТ | Заменить кабель ПТ |

- 12 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

12.1 Термометр должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ºС  и относительной влажности до 80% при температуре 25 ºС .

12.2 Без упаковки термометр следует хранить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 ºС  и относительной влажности до 80% при температуре 25 ºС .

12.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

12.4 Термометр транспортируется в закрытых транспортных средствах любого типа. При транспортировании воздушным транспортом термометр должен быть размещен в герметизированном отапливаемом отсеке.

12.5 Климатические и механические условия транспортирования не должны выходить за пределы заданных условий (гр. 3 ГОСТ 22261):

- температура окружающего воздуха                  -от минус 25 до +55 ºС ;

- относительная влажность окружающего воздуха   -до 95%  при 30 ºС ;

- атмосферное давление, кПА  (мм рт. ст)                  -84 -106 (630-800);

- транспортная тряска:

число ударов в минуту                                     - 80-120;

максимальное ускорение, м/с                                 -30;

продолжительность воздействия, ч                          - 1.

- 13 УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ

13.1 Поверке подлежат все вновь выпускаемые, выходящие из ремонта и находящиеся в эксплуатации термометры.

13.2 Поверку изделия  проводят органы Государственной метрологической службы или другие уполномоченные организации, имеющие право поверки. Периодическая поверка термометра должна проводится не реже одного раза в год.

13.3 Требования к поверке, порядок и основные этапы ее проведения определяются в соответствии с документом ПСМК 00.002МП “Термометр цифровой «Замер-1». Методика поверки.”, утвержденным ГП «ВНИИФТРИ».

- 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термометр цифровой «Замер-1»

заводской номер _______________соответствует техническим условиям ТУ 4215-002-13245171-01 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____________________

_____________________________________

М.П.                               фамилия и подпись представителя ОТК

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВКЕ

Термометр цифровой «Замер-1»

заводской номер _______________ упакован согласно требованиям, предусмотренными ТУ 4215-002-13245171-01.

Дата упаковки “______”______________200___г.

Упаковку произвел _____________________________

- 16 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие термометра требованиям  технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

16.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

16.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

16.4 Предприятие-изготовитель обязано в течении гарантийного срока безвозмездно ремонтировать термометры, вплоть до замены в целом, если они за это время выйдут из строя или их характеристики окажутся ниже норм технических условий.

16.5 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время  от подачи рекламации до введения термометра в эксплуатации силами изготовителя, при соблюдении условий, приведенных в п. 16.1.

16.6 Гарантия не распространяется на термометры с механическими повреждениями, разряженной батареей питания, нарушенной пломбой.

17 СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

17.1 При неисправности термометра в период гарантийного срока владельцу следует сообщить по адресу предприятия - изготовителя

109316, МОСКВА, ул. ТАЛАЛИХИНА , 26

ООО «Измерительная техника»         - тел /факс ( 095)  276-04-48

1) зав. номер, дата выпуска и ввода в эксплуатацию термометра

2) характер дефекта

3) номер Вашего контактного телефона и адрес.