ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ

ИТ-0400В

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________________________________________ООО "Замер"

# Содержание

1. Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические характеристики	3

- Устройство и работа прибора	4

- Подготовка к работе и порядок работы	5

- Указания к электромонтажу	7

- Правила транспортирования и хранения	7

- Указания по мерам безопасности	7

- Комплектность	8

- Свидетельство о приемке	8

- Гарантии изготовителя	8

- Приложение	10

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ИТ-0400В.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Индикатор температуры ИТ-0400В (далее прибор) предназначен для измерения температуры по трем каналам и работает в комплекте с термометрами сопротивления (ГОСТ 6651-94).

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 92х92 мм. Электрические соединения с сетью и источниками входных сигналов осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип используемого термопреобразователя - любой по ГОСТ 6651-94 (выбирается оператором)

- Диапазон измеряемых температур -50…+200 С

- Число каналов измерения температуры - четыре

- Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры ± 0,5%

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 92х92х94 мм

- Индикация измеряемых и задаваемых величин - цифровая

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. ИТ является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий диапазон режимов работы. Прибор производит измерения температуры по четырем каналам.

4.2. Перечень функций, выполняемых ИТ:

-цифровая индикация температуры;

-полуавтоматическая коррекция нуля шкалы прибора;

4.3. В состав ИТ входят:

- блок питания

- микропроцессорный блок

- блок индикации и клавиатуры

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры ±5В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных и блок измерения. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется настройка прибора, а также индикация  температуры. В состав блока входят: четыре трехразрядных цифровых индикатора и кнопки управления.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибора согласно Рис. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания и датчиков.

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должны отобразиться текущие значения температур (перед выводом на индикацию температуры осуществляется инициализация внутренних устройств прибора, в течении этого времени на индикаторах отображается «рамка»). Прибор находится в режиме "ожидания" команд оператора.

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.1.

5.4. Режим "ожидания"

При подаче питания на прибор он переходит в режим ожидания команд оператора, при этом на индикацию выводятся следующие значения:

- Текущая температура измеренная по первому каналу (первый индикатор)

- Текущая температура измеренная по второму каналу (второй индикатор)

- Текущая температура измеренная по третьему каналу (третий индикатор)

- Текущая температура измеренная по четвертому каналу (четвертый индикатор)

5.5. Конфигурация прибора

В режиме конфигурации осуществляется выбор типов датчиков и их калибровка.

Вход в режим "конфигурация прибора" должен осуществляться только в случаях:

-после установки прибора в шкаф управления перед началом его эксплуатации;

-при замене прибора на другой;

-при замене датчиков температуры;

-при возникновении сомнений в том, что показания прибора по температуре не соответствуют правильным значениям.

При калибровке датчика осуществляется автоматическая подстройка нуля шкалы прибора.

Переход в режим конфигурации прибора можно осуществить только из режима "ожидания" одновременным нажатием и удерживанием в течении 5 секунд кнопок [] и [Уст]. При удерживании кнопок на верхнем индикаторе мигает надпись "Con". При входе в режим калибровки на верхнем индикаторе появляется надпись d.1 (датчик номер 1), на втором индикаторе отображается тип датчика. (Pt1, Pt2 или Cu)

Перебор режимов конфигурации осуществляется кнопками [].

Существуют следующие режимы конфигурации:

- Выбор типа датчика №1 (на верхнем индикаторе d.1, на втором – тип датчика)

- Выбор типа датчика №2 (на верхнем индикаторе d.2, на втором – тип датчика)

- Выбор типа датчика №3 (на верхнем индикаторе d.3, на втором – тип датчика)

- Выбор типа датчика №4 (на верхнем индикаторе d.4, на втором – тип датчика)

- Калибровка датчика №1 (на верхнем индикаторе d.1, на втором - Cal)

- Калибровка датчика №2 (на верхнем индикаторе d.2, на втором - Cal)

- Калибровка датчика №3 (на верхнем индикаторе d.3, на втором - Cal)

- Калибровка датчика №4 (на верхнем индикаторе d.4, на втором - Cal)

Для входа в режим выбора датчика необходимо нажать кнопку [Уст], при этом на индикаторе начинает мигать тип датчика, перебор типов датчика осуществляется кнопкой []. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [Уст], при этом тип датчика перестанет мигать.

Возможен выбор следующих типов датчиков:

- Pt1 - W=1,391, градуировка 50П или 100П

- Pt2 - W=1,385, градуировка Pt100

- Cu - W=1,428, градуировка 50М или 100М

Для проведения калибровки подсоедините калибруемый датчик к выбранному каналу, погрузите в лед с небольшим количеством воды и дайте отстояться 10 минут. Затем нажмите кнопку [Уст], когда на верхнем индикаторе отображается надпись"Cal". При этом будет произведена калибровка соответствующего датчика. Во время калибровки мигает надпись "Cal", если датчик подключен правильно. Если датчик не подключен или подключен неправильно, то на индикаторе мигает надпись "Err". Последовательно проведите режим калибровки для остальных каналов измерения.

Кнопкой [<] производится выход из режима конфигурации и сохранение новых параметров.

6.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

6.1.При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

-использовать как можно более короткие тракты соединения (не допускать шлейфов);

-силовые, управляющие и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;

-с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

-защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. источников помех;

-измерительные линии прокладывать экранированным проводом;

-при работе с термопреобразователем сопротивления использовать трехпроводный кабель с одинаковым сечением (не менее 0,12 кв.мм) и одинаковой длиной (в пределах 10 мм) всех жил. (не соблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

7.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

- Прибор следует хранить в помещении, не содержащем агрессивных примесей в воздухе.

- Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

8.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1.По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

- К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Подключение первичных преобразователей и цепей управления, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании.

9.КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИТ-0400В                                                 1 шт

Угольники                                                2 шт

РЭ                                                              1 шт

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щитовой измеритель температуры ИТ-0400В соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

11.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения- 6 мес со дня изготовления.  В случае отказа в работе прибора в течение гарантийного срока владельцу следует сообщить:

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул. Талалихина, 26,  ООО «Замер» тел/ факс 676-04-48

Внимание прибор поставляется со следующими заводскими настройками:

- типы датчиков 50М

## Рис.1. Передняя панель прибора

A

N

~220В

Rt1

Rt2

Rt4

Рис.2.  Схема подключения прибора ИТ-0400В