ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ИТР-1000В

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

______________________________________________________

ООО "Измерительная техника"

# Содержание

- Введение	2

- Назначение	2

- Технические характеристики	2

- Устройство и работа прибора	3

- Подготовка к работе и порядок работы	4

- Указания по калибровке	8

- Указания по электромонтажу	9

- Правила транспортирования и хранения	10

- Указания по мерам безопасности	10

- Комплектность	11

- Свидетельство о приемке	11

- Гарантии изготовителя	11

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ИТР-1000В.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Измеритель-регулятор температуры ИТР-1000В (далее прибор) предназначен для измерения  температуры и управления внешними устройствами по заданному алгоритму, работает в комплекте с термометрами сопротивления (ГОСТ 6651-94).

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 138х138 мм. Электрические соединения с сетью, объектами управления и источниками входных сигналов осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип используемого термопреобразователя - любой по ГОСТ 6651-94 (выбирается оператором)

- Диапазон измеряемых температур –10…+100 С

- Число каналов измерения температуры – десять

- Число каналов регулирования температуры – пять

- Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры ± 1%.

- Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности срабатывания - ± 1,5.

- Управление температурой – ступенчатое

- Количество шагов управления в одной программе – до 9

- Количество программ - 4

- Число выходных реле – пять

- Коммутируемая мощность (cos   0,4) 220В, 5А

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 144х144х144 мм

- Задание параметров регулирования - цифровое

- Индикация измеряемых и задаваемых величин - цифровая

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. ИТР1000В является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий диапазон режимов работы. Прибор производит измерения температур по десяти каналам. Измеренные значения отображаются на десяти светодиодных индикаторах, расположенных на лицевой панели прибора. При выполнении программ прибор выдает сигналы управления на внешние устройства. Запуск и остановка программ производится по сигналам, поступающим от внешних цепей управления (кнопок установленных вне прибора).

4.2. Перечень функций, выполняемых ИРТ:

-цифровая индикация температуры;

-редактирование и просмотр параметров работы и управления;

-полуавтоматическая коррекция нуля шкалы прибора;

-управление внешними устройствами;

-управление от внешних сигналов.

4.3. В состав ИТР входят:

- блок питания

- микропроцессорный блок

- блок индикации и клавиатуры

- блок реле (конструктивно выполнен совместно с блоком питания)

- блок ввода внешних сигналов

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы остальных блоков, блока реле - +12В, микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры +5В и +3,3В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных, интерфейс для связи с компьютером и блок измерения. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры и блоком реле.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется ввод значений регулируемых величин, а также индикация их текущих значений. В состав блока входят: два трехразрядных цифровых индикатора, светодиоды информирующие о состоянии прибора и кнопки управления.

4.7. Блок реле.

Блок реле предназначен для замыкания/размыкания силовых цепей управляемых объектов и содержит четыре реле.

4.8. Блок ввода внешних сигналов.

Блок ввода внешних сигналов предназначен для ввода сигналов от внешних органов управления (кнопок, концевых выключателей, блокировок). Содержит 10 входов.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибора согласно Рис. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания, силовых контактов и датчиков.

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должны отобразиться текущие значения температур (пред выводом на индикацию температуры осуществляется инициализация внутренних устройств прибора, в течении этого времени на индикаторах отображается «рамка», индикаторы включения реле должны быть погашены). Прибор находится в режиме "ожидания" команд оператора.

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.1.

5.4. Режим "ожидания"

При подаче питания на прибор он переходит в режим ожидания команд оператора, при этом на индикацию выводятся значения текущих температур.

Если в режиме ожидания приходят сигналы от внешних кнопок «ПУСК» или «СТОП», то начинается выполнение соответствующих программ. Ход выполнения программы отображается зажиганием светодиодов рядом с индикацией «душ», «испарение». При зажигании индикатора «душ» происходит замыкание соответствующего реле, при индикации «испарение» происходит отключение соответствующего реле. Если оба индикатора погашены, то программа не выполняется.

Если нажать кнопку [], то прибор войдет в режим выбора программ. В этом режиме можно для каждого канала назначить свою программу.

Если нажать кнопку [ПРГ], то прибор входит в редактор программ. В этом режиме можно настроить шаги для всех четырех программ.

Если нажать кнопку [УСТ] и не отпуская ее нажать кнопку [], и удерживать их нажатыми в течении 5 секунд, до прибор войдет в режим конфигурация, во время входа будет мигать надпись «Con». После входа в режим конфигурация на индикаторах отображаются типы присоединенных датчиков по всем каналам. В режиме конфигурация осуществляется выбор типов датчиков и их подстройка по водо-ледяной смеси.

5.5 Режим выбора программ.

В режиме выбора программ осуществляется выбор программ по всем каналам управления. Для входа в режим выбора программ необходимо нажать кнопку [] из режима ожидания. После нажатия на приборе высвечиваются программы заданные по всем каналам в виде «ПХХ», где ХХ – номер выбранной программы.

Для изменения соответствующей программ необходимо нажать кнопку номера канала, расположенную рядом с соответствующим каналом измерения/управления. При этом начнет мигать номер соответствующей программы. Далее с помощью кнопок [] и [] осуществляется изменение номера программы. Запоминание программы осуществляется кнопкой []. Номер программы перестает мигать. Далее можно изменять номер любой другой программы или вернуться в режим ожидания.

Кнопкой  [<] производится выход из режима выбора программ и сохранение новых параметров.

5.6. Режим  "редактирования программ".

В режиме редактирования программ осуществляется настройка программ управления. Для входа в режим редактирования "программ" необходимо, находясь в режиме ожидания команд нажать кнопку [ПРГ].

После входа в режим настройки программ на первом табло отображается номер выбранной программы, на табло со второго по десятое отображаются заданные температуры шагов.

Выбор и редактирование параметров в этом режиме производится кнопками точно также как и в режиме выбора программ (п.5.5). При этом при изменении номера программы соответственно меняются и значения всех заданных температур.

Выполнение программ ведется следующим образом: от начальной температуры до первой заданной охлаждение ведется душем, от первой заданной температуры, до второй заданной охлаждение идет испарением, от второй до третьей снова душем, и т.д. Если текущая заданная температура 0 С, то выполнение программы на данном шаге останавливается.

Кнопкой [<] производится выход из режима  «редактирования программ» и сохранение  параметров.

5.7. Конфигурация прибора

В режиме конфигурации осуществляется выбор типов датчиков и их калибровка.

Вход в режим "конфигурация прибора" должен осуществляться только в случаях:

-после установки прибора в шкаф управления перед началом его эксплуатации;

-при замене прибора на другой;

-при замене датчиков температуры;

-при возникновении сомнений в том, что показания прибора по температуре не соответствуют правильным значениям.

При калибровке датчика осуществляется автоматическая подстройка нуля шкалы прибора.

Переход в режим конфигурации прибора можно осуществить из режима "ожидания" одновременным нажатием и удерживанием в течении 5 секунд кнопок [Уст] и []. При удерживании кнопок на первом индикаторе мигает надпись "Con". При входе в режим конфигурация на всех индикаторах отображается значение выбранного типа датчика (Pt, П или Cu).

В режиме конфигурации существует два подрежима. Первый – выбор типов датчиков, второй – калибровка датчиков.

Переход между подрежимами осуществляется кнопками [] и [].

При выборе типов датчиков на табло отображаются типы датчиков по каждому из каналов.

Возможен выбор следующих типов датчиков:

- П - W=1,391, градуировка 50П или 100П

- Pt - W=1,385, градуировка Pt100

- Cu - W=1,428, градуировка 50М или 100М

Для изменения типа датчика необходимо нажать кнопку номера соответствующего канала, при этом будет мигать тип выбранного датчика. Перебор типов датчика осуществляется кнопками [] и []. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [], при этом тип датчика перестанет мигать.

При в подрежим калибровки датчиков на всех табло отображается надпись «Cal».

Для проведения калибровки подсоедините калибруемый датчик к выбранному каналу, погрузите в лед с небольшим количеством воды и дайте отстоятся 10 минут. Затем нажмите кнопку с номером соответствующего канала. При этом будет произведена калибровка соответствующего датчика. Во время калибровки мигает надпись "Cal", если датчик подключен правильно. Если датчик не подключен или подключен неправильно, то на индикаторе мигают прочерки.

Кнопкой [<] производится выход из режима конфигурации и сохранение новых параметров.

6.УКАЗАНИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ

6.1. Калибровку изделия проводят территориальные органы или ведомственная метрологическая служба потребителя, имеющая право калибровки.

6.2. Операции калибровки

6.2.1. При проведении калибровки должны быть выполнены следующие операции:

- Внешний осмотр

- Опробование

- Определение значения основной погрешности

6.3. Средства калибровки

6.3.1. При проведении калибровки рекомендуется применять следующие средства измерения:

- магазин сопротивлений Р4831, класс точности 0.02, ТУ 25-04.3919-80.

6.4. Проведение калибровки

6.4.1. Внешний осмотр

6.4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие на корпусе прибора видимых повреждений, которые могут повлиять на его работу.

6.4.1.2. При наличии дефектов корпуса необходимо установить возможность дальнейшего применения прибора и целесообразность дальнейшего проведения калибровки.

6.4.2. Опробование

6.4.2.1. Подключить к прибору сетевое питание и магазин сопротивлений, имитирующий первичные датчики (см. рис. 2). Определить установленный при настройке прибора тип термодатчика (см п. 5.7.). Выставить на магазине сопротивлений величину, равную сопротивлению термодатчиков в 0 С. Перевести прибор в рабочий режим. Если на соответствующем индикаторе отобразится температура, то прибор работоспособен.

6.4.3. Определение значения основной погрешности

6.4.3.1. Подключить к прибору сетевое питание и магазин сопротивления согласно рисунку 2.

6.4.3.2. Выставить на магазине величину сопротивления из Таблицы 1, соответствующую температуре 0 С для выбранного типа датчика. Войти в режим конфигурации одновременным нажатием и удержанием в течении 5 секунд кнопок [Уст] и []. Выбрать для калибруемого канала тип датчика (Cu,П или Pt) и запустить процедуру калибровки (Cal). Выйти из режима калибровки нажатием кнопки [<] (подробнее см. п. 5.7.).

6.4.3.3. Выставить на магазине величину сопротивления из Таблицы 1, соответствующую наименьшему значению диапазона измеряемых температур для выбранного типа датчика. Вычислить разность между индицируемой величиной и значением температуры, указанным в Таблице 1. Полученную величину отклонения записать.

6.4.3.4. Повторить пункт 6.4.3.3 для величины сопротивления соответствующей 0 С.

6.4.3.5. Повторить пункт 6.4.3.3 для величины сопротивления соответствующей максимальному значению диапазона измеряемых температур.

6.4.3.6. Любое из полученных отклонений не должно превышать (по модулю) величину погрешности, указанную в паспорте.

6.4.3.7. Установить следующий тип термодатчика. Выполнить пункты 6.4.3.2 … 6.4.3.6.

6.4.3.8. Положительные результаты калибровки оформляются выдачей свидетельством о калибровке и записью её результатов в паспорте на прибор.

Таблица 1.

| НСХ | R, Ом | Т, С |
| --- | --- | --- |
| ## 50 М | 48,074 | -9 |
|  | 50 | 0 |
|  | 71,186 | 99 |
| 100 М | 96,148 | -9 |
|  | 100 | 0 |
|  | 142,372 | 99 |
| 50 П | 48,212 | -9 |
|  | 50 | 0 |
|  | 69,357 | 99 |
| 100 П | 96.424 | -9 |
|  | 100 | 0 |
|  | 138.715 | 99 |
| Pt100 | 96,478 | -9 |
|  | 100 | 0 |
|  | 138.121 | 99 |

7.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

7.1. При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

- использовать как можно более короткие тракты соединения ( не допускать шлейфов);

- силовые, управляющие и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;

- с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

- защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. Источников помех;

- измерительные линии прокладывать экранированным проводом;

- при работе с термопреобразователем сопротивления использовать трехжильный кабель с одинаковым сечением (не менее 0,12 кв.мм) и одинаковой длиной (в пределах 10 м) всех жил (несоблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

8.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

8.1. Прибор следует хранить в помещении, не содержащим агрессивных примесей в воздухе.

8.2. Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

9.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

9.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

9.2. К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

9.3. Подключение первичных преобразователей и цепей управления, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИТР-1000В                                              1 шт

Крепления                                                2 шт

РЭ                                                              1 шт

11.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щитовой измеритель-регулятор температуры ИТР-1000В соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

12.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения- 6 мес со дня изготовления.  Случае отказа в работе прибора в течении гарантийного срока владельцу следует сообщить :

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул.Талалихина, 26,  ООО «Измерительная техника» тел/ факс 276-04-48

Внимание прибор поставляется со следующими заводскими настройками:

- типы датчиков 50М

Рис.1. Передняя панель прибора

Рис.2.  Схема подключения прибора