ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ИТР-0400В

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

______________________________________________________

ООО "Замер"

# Содержание

- Введение	2

- Назначение	2

- Технические характеристики	2

- Устройство и работа прибора	3

- Подготовка к работе и порядок работы	4

- Указания по калибровке	9

- Указания по электромонтажу	10

- Правила транспортирования и хранения	11

- Указания по мерам безопасности	11

- Комплектность	12

- Свидетельство о приемке	12

- Гарантии изготовителя	12

1.ВВЕДЕНИЕ

1.1.Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления персонала, осуществляющего наладку и эксплуатацию прибора ИТР-0400В.

2.НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.Измеритель-регулятор температуры ИТР-0400В (далее прибор) предназначен для измерения  и двухпозиционного регулирования температуры и работает в комплекте с термометрами сопротивления (ГОСТ 6651-94).

- Прибор должен эксплуатироваться в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от +5 С до +50 С

- относительная влажность не более 80% при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги

- атмосферное давление  от 86 до 106,7 кПа

- вибрация мест крепления: амплитуда 0,1 мм, частота не более 25 Гц

- напряженность магнитного поля : не более 400 А/М

- окружающая среда не взрывоопасна, не содержит солевых туманов токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров разрушающих металл и изоляцию

2.3. Прибор предназначен для утопленного монтажа на вертикальных щитах и панелях. Вырез в щите - 92х92 мм. Электрические соединения с сетью, объектами управления и источниками входных сигналов осуществляется через разъемы, расположенные на задней панели прибора.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип используемого термопреобразователя - любой по ГОСТ 6651-94 (выбирается оператором)

- Диапазон измеряемых температур –0…+300 С

- Число каналов измерения и регулирования температуры - четыре

- Пределы допускаемого значения приведенной основной погрешности измерения температуры ± 1%.

- Пределы допускаемых значений приведенной основной погрешности срабатывания - ± 1,5.

- Зона возврата регулируется:

по каналу регулирования температуры в камере - 0…9,9 С

- Число выходных реле – четыре

- Коммутируемая мощность (cos   0,4) 220В, 5А

- Электрическое сопротивление изоляции - не менее 20 МОм

- Потребляемая мощность - не более 5 Вт

- Масса не более 1 кг

- Габариты 92х92х94 мм

- Задание параметров регулирования - цифровое

- Индикация измеряемых и задаваемых величин - цифровая

- Напряжение питания - 220 В, 50Гц

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150- УХЛ4.2.

- Защита от пыли и воды IP40

- Интерфейс связи с компьютером RS-485

4.УСТРОЙСТВО И  РАБОТА ПРИБОРА

4.1. ИТР0400В является устройством с микропроцессорным управлением, что позволяет реализовать широкий диапазон режимов работы. Прибор производит измерения по четырем каналам. Первый канал предназначен для измерения температуры "сухого" термометра. По измеренным температурам выдаются сигналы управления нагревательными устройствами. Если измеренная температура больше заданной выдается сигнал на отключение нагревателей, если меньше заданной минус гистерезис выдается сигнал на включение нагревателей.

4.2. Перечень функций, выполняемых ИРТ:

-цифровая индикация температуры;

-редактирование и просмотр параметров работы и управления;

-полуавтоматическая коррекция нуля шкалы прибора;

-управление внешними устройствами;

4.3. В состав ИТР входят:

- блок питания

- микропроцессорный блок

- блок индикации и клавиатуры

- блок реле (конструктивно выполнен совместно с блоком питания)

4.4. Блок питания

Блок питания преобразует сетевое напряжения 220В в постоянные напряжения необходимые для работы остальных блоков, блока реле - +12В, микропроцессорного блока и блока индикации и клавиатуры +5В и +3,3В.

4.5. Микропроцессорный блок

В микропроцессорный блок входят: микропроцессор, память данных, интерфейс для связи с компьютером и блок измерения. Данный блок  реализует весь набор функций выполняемых прибором и осуществляет управление блоком индикации и клавиатуры и блоком реле.

4.6. Блок индикации и клавиатуры.

Посредством этого блока осуществляется ввод значений регулируемых величин, а также индикация их текущих значений. В состав блока входят: два трехразрядных цифровых индикатора, светодиоды информирующие о состоянии прибора и кнопки управления.

4.7. Блок реле.

Блок реле предназначен для замыкания/размыкания силовых цепей управляемых объектов и содержит четыре реле.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Первое подключение и подготовка к работе

ВНИМАНИЕ: Подключение прибора должно осуществляться персоналом прошедшим специальный инструктаж на предприятии изготовителе или внимательно изучившем данную инструкцию.

Подключить прибора согласно Рис. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ, при выключенном общем питании. Проверить правильность подключения питания, силовых контактов и датчиков.

5.2.Подать на прибор питание, при этом на индикаторе должны отобразиться текущие значения температур (пред выводом на индикацию температуры осуществляется инициализация внутренних устройств прибора, в течении этого времени на индикаторах отображается «рамка», индикаторы включения реле должны быть погашены). Прибор находится в режиме "ожидания" команд оператора.

5.3. Внешний вид блока индикации и клавиатуры показан на рис.1.

5.4. Режим "ожидания"

При подаче питания на прибор он переходит в режим ожидания команд оператора, при этом на индикацию выводятся следующие значения:

- Текущая температура, измеренная по первому каналу (первый индикатор)

- Текущая температура измеренная по второму каналу (второй индикатор)

- Текущая температура измеренная по третьему каналу (третий индикатор)

- Текущая температура измеренная по четвертому каналу (четвертый индикатор)

Если нажать кнопку [] и удерживать ее, то на соответствующих индикаторах появятся ранее заданные параметры регулирования:

- Заданная температура по первому каналу (первый индикатор)

- Заданная температура по второму каналу (второй индикатор)

- Заданная температура по третьему каналу (третий индикатор)

- Заданная температура по четвертому каналу (четвертый индикатор)

При отпускании кнопки [] прибор возвращается в исходное состояние.

Далее кнопкой [Уст] можно перейти в режим редактирования параметров регулирования или кнопкой [Пуск] в режим работы.

5.5 Режим редактирования параметров регулирования

В режиме редактирования параметров регулирования можно изменять и просматривать параметры регулирования по всем каналам управления. Для входа в режим редактирования параметров регулирования  нажать кнопку [Уст]. После нажатия на приборе высвечивается индикатор температуры по первому каналу с заданной  ранее температурой.

Выбор параметра для просмотра/редактирования производится кнопками [] (для перемещения вверх) и [] (для перемещения вниз). Для редактирования выбранного параметра необходимо нажать кнопку [Уст]. Далее начнет мигать выбранный параметр. Его можно изменять кнопками [] (для увеличения) и [] (для уменьшения) при удержании кнопок в течении нескольких секунд параметр начнет уменьшаться/увеличиваться циклически.

Список параметров регулирования соответствует выводимым на индикацию температурам и приведен в разделе 5.4 - Режим "ожидания".

Выход из редактирования параметра  осуществляется кнопкой [Уст] (после нажатия этой кнопки производится сохранение параметров в энергонезависимой памяти прибора, выдерживается пуза 2-3 сек).

Кнопкой  [<] производится выход из режима редактирования параметров регулирования и сохранение новых параметров.

5.6. Режим  редактирования "дополнительных настроек".

Для входа в режим редактирования "дополнительных настроек" необходимо, находясь в режиме редактирования параметров регулирования, нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопку [<]

В режиме дополнительных настроек можно задавать гистерезисы регулирования по всем четырем каналам.

Выбор и редактирование параметров в этом режиме производится кнопками точно также как и в режиме редактирования параметров (п.5.5).

Кнопкой [<] производится выход из режима  редактирования "дополнительных настроек" и сохранение всех параметров работы.

5.7. Режим "работа".

Вход в режим работа производится из режима ожидания команд нажатием кнопки [ПУСК]. В режиме работа включены светодиодные индикаторы напротив надписей работа.

В этом режиме прибор производит индикацию температуры, включение и отключение соответствующих реле, что отображается зажиганием индикаторов рядом с надписями Р1, Р2, Р3, Р4. При этом замыкаются контакты следующих реле:

- P1 – реле управления температурой по первому каналу

- Р2 – реле управления температурой по второму каналу

- Р3 – реле управления температурой по третьему каналу

- Р4 –реле управления температурой по четвертому каналу

Управление температурой осуществляется по следующему закону: замыкание контактов реле производится если измеренное значение меньше заданного минус гистерезис (гистерезис задается в режиме «дополнительных настроек» п 5.6), размыкание контактов реле производится если измеренное значение больше заданного.

Если нажать кнопку [] и удерживать ее то, как и в режиме ожидания, на соответствующих индикаторах появятся заданные параметры регулирования.

Нажатием кнопки [Стоп] прибор переводится в режим "ожидания".

Если в данном режиме работы произойдет отключение питания прибора, то после повторного появления питания прибор продолжит работу. Перед выключением общего питания не забывайте нажимать кнопку [Стоп].

5.8. Конфигурация прибора

В режиме конфигурации осуществляется выбор типов датчиков, их калибровка и настройка общих параметров работы прибора (сетевой номер, настройка индикации).

Вход в режим "конфигурация прибора" должен осуществляться только в случаях:

-после установки прибора в шкаф управления перед началом его эксплуатации;

-при замене прибора на другой;

-при замене датчиков температуры;

-при возникновении сомнений в том, что показания прибора по температуре не соответствуют правильным значениям.

При калибровке датчика осуществляется автоматическая подстройка нуля шкалы прибора.

Переход в режим конфигурации прибора можно осуществить только из режима "ожидания" одновременным нажатием и удерживанием в течении 5 секунд кнопок [] и [Уст]. При удерживании кнопок на верхнем индикаторе мигает надпись "Con". При входе в режим калибровки на верхнем индикаторе появляется надпись Ch.1 (первый канал), на втором индикаторе отображается тип датчика. (Pt, П или Cu)

Перебор режимов конфигурации осуществляется кнопками [] и [].

Существуют следующие режимы конфигурации:

- Выбор типа датчика №1 (на верхнем индикаторе Ch.1, на втором тип датчика)

- Выбор типа датчика №2 (на верхнем индикаторе Ch.2, на втором тип датчика)

- Выбор типа датчика №3 (на верхнем индикаторе Ch.3, на втором тип датчика)

- Выбор типа датчика №4 (на верхнем индикаторе Ch.4, на втором тип датчика)

- Калибровка датчика №1 (на верхнем индикаторе Ch.1, на втором Cal)

- Калибровка датчика №2 (на верхнем индикаторе Ch.2, на втором Cal)

- Калибровка датчика №3 (на верхнем индикаторе Ch.3, на втором Cal)

- Калибровка датчика №4 (на верхнем индикаторе Ch.4, на втором Cal)

Для входа в режим выбора датчика необходимо нажать кнопку [Уст], при этом на индикаторе начинает мигать тип датчика, перебор типов датчика осуществляется кнопками [] и []. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [Уст], при этом тип датчика перестанет мигать.

Возможен выбор следующих типов датчиков:

- П - W=1,391, градуировка 50П или 100П

- Pt - W=1,385, градуировка Pt100

- Cu - W=1,428, градуировка 50М или 100М

Для проведения калибровки подсоедините калибруемый датчик к выбранному каналу, погрузите в лед с небольшим количеством воды и дайте отстоятся 10 минут. Затем нажмите кнопку [Уст], когда на верхнем индикаторе отображается надпись"Cal". При этом будет произведена калибровка соответствующего датчика. Во время калибровки мигает надпись "Cal", если датчик подключен правильно. Если датчик не подключен или подключен неправильно, то на индикаторе мигают прочерки. Последовательно проведите режим калибровки для остальных каналов измерения.

Кнопкой [<] производится выход из режима конфигурации и сохранение новых параметров.

6.УКАЗАНИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ

6.1. Калибровку изделия проводят территориальные органы или ведомственная метрологическая служба потребителя, имеющая право калибровки.

6.2. Операции калибровки

6.2.1. При проведении калибровки должны быть выполнены следующие операции:

- Внешний осмотр

- Опробование

- Определение значения основной погрешности

6.3. Средства калибровки

6.3.1. При проведении калибровки рекомендуется применять следующие средства измерения:

- магазин сопротивлений Р4831, класс точности 0.02, ТУ 25-04.3919-80.

6.4. Проведение калибровки

6.4.1. Внешний осмотр

6.4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено отсутствие на корпусе прибора видимых повреждений, которые могут повлиять на его работу.

6.4.1.2. При наличии дефектов корпуса необходимо установить возможность дальнейшего применения прибора и целесообразность дальнейшего проведения калибровки.

6.4.2. Опробование

6.4.2.1. Подключить к прибору сетевое питание и магазин сопротивлений, имитирующий первичные датчики (см. рис. 2). Определить установленный при настройке прибора тип термодатчика (см п. 5.8.). Выставить на магазине сопротивлений величину, равную сопротивлению термодатчиков в 0 С. Перевести прибор в рабочий режим. Если на соответствующем индикаторе отобразится температура, то прибор работоспособен.

6.4.3. Определение значения основной погрешности

6.4.3.1. Подключить к прибору сетевое питание и магазин сопротивления согласно рисунку 2.

6.4.3.2. Выставить на магазине величину сопротивления из Таблицы 1, соответствующую температуре 0 С для выбранного типа датчика. Войти в режим конфигурации одновременным нажатием и удержанием в течении 5 секунд кнопок [] и [Уст]. Выбрать для калибруемого канала тип датчика (Ch.X Cu,П или Pt) и запустить процедуру калибровки (Ch.X Cal). Выйти из режима калибровки нажатием кнопки [<].

6.4.3.3. Выставить на магазине величину сопротивления из Таблицы 1, соответствующую наименьшему значению диапазона измеряемых температур для выбранного типа датчика. Вычислить разность между индицируемой величиной и значением температуры, указанным в Таблице 1. Полученную величину отклонения записать.

6.4.3.4. Повторить пункт 6.4.3.3 для величины сопротивления соответствующей 0 С.

6.4.3.5. Повторить пункт 6.4.3.3 для величины сопротивления соответствующей максимальному значению диапазона измеряемых температур.

6.4.3.6. Любое из полученных отклонений не должно превышать (по модулю) величину погрешности, указанную в паспорте.

6.4.3.7. Установить следующий тип термодатчика. Выполнить пункты 6.4.3.2 … 6.4.3.6.

6.4.3.8. Положительные результаты калибровки оформляются выдачей свидетельством о калибровке и записью её результатов в паспорте на прибор.

Таблица 1.

| НСХ | R, Ом | Т, С |
| --- | --- | --- |
| ## 50 М | 48,074 | -9 |
|  | 50 | 0 |
|  | 71,186 | 99 |
| 100 М | 96,148 | -9 |
|  | 100 | 0 |
|  | 142,372 | 99 |
| 50 П | 48,212 | -9 |
|  | 50 | 0 |
|  | 69,357 | 99 |
| 100 П | 96.424 | -9 |
|  | 100 | 0 |
|  | 138.715 | 99 |
| Pt100 | 96,478 | -9 |
|  | 100 | 0 |
|  | 138.121 | 99 |

7.УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ

7.1. При электромонтаже необходимо придерживаться следующих правил:

- использовать как можно более короткие тракты соединения ( не допускать шлейфов);

- силовые, управляющие и измерительные провода прокладывать по возможности отдельно друг от друга;

- с сетевых зажимов прибора не питать других устройств;

- защищать прибор от помех со стороны контакторных и релейных катушек и др. Источников помех;

- измерительные линии прокладывать экранированным проводом;

- при работе с термопреобразователем сопротивления использовать трехжильный кабель с одинаковым сечением (не менее 0,12 кв.мм) и одинаковой длиной (в пределах 10 м) всех жил (несоблюдение этих рекомендаций может привести к значительной погрешности измерения температуры).

8.ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

8.1. Прибор следует хранить в помещении, не содержащим агрессивных примесей в воздухе.

8.2. Прибор транспортируется в упаковке с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

9.УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

9.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической безопасности при эксплуатации  электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

9.2. К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

9.3. Подключение первичных преобразователей и цепей управления, устранение неисправностей и все профилактические работы проводятся при отключенном питании

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ИТР-0400В                                               1 шт

Крепления                                                2 шт

РЭ                                                              1 шт

11.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щитовой измеритель-регулятор температуры ИТР-0400В соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации

Заводской номер___________________

Дата выпуска___________________

М.П.___________________________________

12.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации

Гарантийный срок - 12 мес со дня ввода в эксплуатацию

Гарантийный срок хранения - 6 мес со дня изготовления.  Случае отказа в работе прибора в течении гарантийного срока владельцу следует сообщить :

- Зав. номер, дата выпуска и дата ввода прибора в эксплуатацию;

- характер дефекта;

- номер Вашего контактного телефона или адрес

по адресу 109316, Москва, ул.Талалихина, 26,  ООО «Замер»

тел./ факс (495) 676-04-48, 676-60-31

Внимание прибор поставляется со следующими заводскими настройками:

- типы датчиков 50М

Рис.1. Передняя панель прибора

Рис.2.  Схема подключения прибора